**淇县人民医院**

**牙科综合治疗仪采购项目**

 **询 价 文 件**



**招 标 人： 淇县人民医院**

**招标代理机构：兴建建设管理有限公司**

**二零二三年六月**

**淇县人民医院牙科综合治疗仪采购项目**

**询价公告**

项目概况

淇县人民医院牙科综合治疗仪采购项目的潜在供应商应在兴建建设管理有限公司（淇县东风路八巷4号）获取询价文件，并于2023年6月9日15点30分（北京时间）前提交报价文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJJS20230601

项目名称：淇县人民医院牙科综合治疗仪采购项目

采购方式：询价

招标控制价：24.70万元

采购需求：牙科综合治疗仪5台（其中成人4台，儿童1台）

供货及安装调试期：签订合同后30个日历天内

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、具有独立承担民事责任的能力

（1）具有有效的营业执照

（2）生产厂家须具有医疗器械生产许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证并包含所投产品的经营范围；

（3）提供所投产品有效的《医疗器械注册证》

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商近年来财务运行状况良好，提供2022年度财务报表，成立不足一年的，提供已成立至今的每月财务报表。）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供承诺书，格式自拟）；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供承诺书，格式自拟）；

6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（需提供承诺书，格式自拟）

7、投标人在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court,gov.cn）失信被执行人和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的（指政府采购行政处罚有效期内）。（承诺书）。

8、法律、行政法规和本询价文件规定的其他条件；

9、本项目不接受联合体参加

三、获取采购文件

时间：于2023年6月5日至2023年6月8日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:00至11:30，下午12:30至17:00（北京时间，下同），

地点：兴建建设管理有限公司（淇县东风路八巷4号）

1. 报价文件提交

截止时间：2023年6月9日15点30分（北京时间）

地点：淇县人民医院会议室

五、公告发布媒体及公告期限

淇县人民医院网(http://hbte.qxrmyy.org/index.html)，自本公告发布之日起3个工作日。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息 2.采购代理机构信息

名 称：淇县人民医院　 名 称：兴建建设管理有限公司

地 址：淇县朝歌镇人民路 地　　址：淇县东风路八巷4

联系方式：李先生 15939276268 联系方式：李先生18603928036

1. **招标须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **具体内容** |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：淇县人民医院牙科综合治疗仪采购项目采购编号：XJJS20230601  |
| 2 | 采购方式 |  询价  |
| 3 | 采购人 |  采购人：淇县人民医院  地 址：淇县人民路 联 系 人：李先生  联系电话：15939276268 |
| 4 | 代理机构 | 招标代理机构：兴建建设管理有限公司办公地址：郑州市郑东新区商务内环路金成东方国际10#楼1401室联系人： 李先生电 话：18603928036 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 采购预算 | 采购预算价：24.70万元投标报价超过项目采购预算的作为无效投标处理 |
| 7 | 采购内容  | 牙科综合治疗仪5台（其中成人4台，儿童1台）（本项目共分一个标段，采购内容和技术参数祥见询价文件。） |
| 8 | 供货及安装调试期 |  签订合同后30个日历天内 |
| 9 | 质保期 | 2年 |
| 10 | 质量要求 | 所投产品符合国家、行业标准。 |
| 11 | 投标人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；2、具有独立承担民事责任的能力（1）具有有效的营业执照（2）生产厂家须具有医疗器械生产许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证并包含所投产品的经营范围；（3）提供所投产品有效的《医疗器械注册证》3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商近年来财务运行状况良好，提供2022年度财务报表，成立不足一年的，提供已成立至今的每月财务报表。）；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供承诺书，格式自拟）；5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供承诺书，格式自拟）；6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（需提供承诺书，格式自拟） 7、投标人在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court,gov.cn）失信被执行人和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的（指政府采购行政处罚有效期内）。（承诺书）。8、法律、行政法规和本询价文件规定的其他条件；9、本项目不接受联合体参加 |
| 12 | 报价文件递交截止时间及地点 | 递交截止时间：2023年6月9日15:30 整递交地点：淇县人民医院会议室 |
| 13 | 公告发布媒体及公告期限 | 淇县人民医院网(http://hbte.qxrmyy.org/index.html)，自本公告发布之日起3个工作日。 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年6月9日15点30分开标地点：淇县人民医院会议室 |
| 15 |  报价文件数量及密封要求 | 文字版报价文件1正，3副 |
| 封套上标明采购项目名称、投标人名称等，在封签处标注“请勿在 年 月 日 时 分之前启封”字样，并在骑缝处法人签字并盖章，同时加盖投标人公章，未签字、密封或公章的，采购人或者采购代理机构不予受理。 |
| 16 | 报价文件有效期 | 报价文件递交截止时间后60日历天 |
| 17 | 服务费 | 中标金额的1.5%，由中标人支付。 |
| 18 | 付款方式 | 按合同执行 |
| 19 | 注意事项 | 1、请供应商务必详细阅读本询价文件的全部条款，以减少不必要的失误。2、供应商如认为本询价文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请于购买询价文件1天内以书面形式提出澄清要求，送至淇县人民医院 ，否则将视为对本询价文件要求无任何异议，并不得因此在招标后提出任何异议。3、询价文件、中标（成交）通知书、供应商的报价文件是本项目合同不可分割的组成部分。4、无论招标结果如何，报价文件将不予退回。 |

**第二章 投标人须知**

**(请供应商务必认真阅读)**

## 一、总则

1. **适用范围及编制依据**
	1. 本询价文件仅适用于本项目投标所叙述的招标项目。
	2. 本询价文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规及规定编制。
2. **定义**
	1. “采购代理机构”指兴建建设管理有限公司，为本次招标的组织者。
	2. “采购人”指本项目的委托单位。
	3. “投标人”指按本文件规定领取询价文件且响应询价文件要求，提交报价文件的供应商；“潜在投标人”指对本项目具有投标意向尚未递交报价文件的供应商。
	4. “招标采购单位”指采购人和采购代理机构。
	5. “中标人”指被确定为承接本项目并负责其实施的投标人。
	6. “货物”指本文件中所述所有货物及相关服务。
	7. “时间”指北京时间。

2.8 “项目”指投标人按询价文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

**3. 合格的投标人**

3.1 符合本项目规定的投标人资格要求；

3.2 投标产品（服务）符合国家规定的技术标准和环保标准；

3.3 凡符合“招标项目要求”条件，响应本询价文件所有内容的投标人；

3.4 遵守中华人民共和国有关国家法律、法规和询价文件规定，并承担投标及履约中应承担的全部责任和义务。

**4. 投标费用**

4.1 投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标采购单位在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

**5． 投标保证金**

本项目不收取投标保证金。

**6.**  **现场踏勘**

本项目采购人不组织开标前踏勘及答疑会，投标人应仔细审阅询价文件中明确告知的招标采购项目具体参数和技术要求以及项目需求，投标人可自行踏勘现场。

## 二、询价文件说明

**7. 询价文件的法律效力**

本询价文件阐明了投标人所需提供的货物及服务的范围和招标投标的程序，是本次招标活动具有法律效力的文件。投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式条款和规范等要求，否则，由投标人自行承担相关风险。

**8.** **询价文件的澄清、修改**

8.1 在递交报价文件截止时间1日前，招标采购单位可以根据需要对询价文件进行澄清、修改；不足1日的，将顺延提交报价文件的截止时间。澄清或者修改的内容作为询价标文件的组成部分，与询价文件具有同等法律效力。

8.2 招标采购单位对询价文件进行澄清、修改的，将依法在淇县人民医院公示栏发布公告，投标人应及时关注，编制或修改报价文件。否则，相关后果由投标人自行承担。

8.3 当询价文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

## 三、报价文件编制

9． **一般要求：**

9.1 投标人应仔细阅读本文件的所有内容，按本文件的要求编制报价文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

9.2 报价文件应以中文编写。如报价文件出现中英文不一致的，以中文为准；

9.3 报价文件应当按照本文件指定的方式递交，采购人及采购代理机构不接受电报、电话、传真、邮寄等方式投标；

9.4 除本文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

**10. 报价文件的编制及组成：**

10.1 报价文件应编排索引目录和连续页码，标明项目名称、项目编号、投标包号（适用于分标段项目）、投标人名称等字样。

10.2 报价文件应包括的内容详见本文件“第五章报价文件格式的基本要素”和询价文件中规定的其他内容。

**11. 知识产权**

11.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

11.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在报价文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需无偿提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

11.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12. **投标有效期**

12.1 投标人投标有效期未达到询价文件规定期限的，按无效投标处理。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标采购单位可以要求投标人延长投标有效期。要求与答复均应以书面形式进行。在此种情况下，投标人不得修改报价文件的其它内容。

13． **投标报价**

13.1 投标人应按本文件提出的采购范围、内容及要求进行报价；

13.2 除本文件另有规定外，投标报价应含货物价格、运输费用、税金、安装调试、培训、售后等一切相关费用；

13.3 本次招标采取方式为询价，一次性报价，若分标段则每标段只能有一个报价。任何有选择的报价将不被接受，请各投标人核准投标报价。

## 四、报价文件的递交和撤回

1. **报价文件的递交**

 14.1 截止报价文件递交截止时间，投标人未按询价文件要求递交的，视为放弃本项目采购活动，采购代理机构将拒绝其参加后续采购活动。

14.2 未按照询价文件要求密封或逾期送达的报价文件，采购代理机构有权拒收。

**15. 报价文件的修改和撤回**

 递交文件截止时间前，投标人可对报价文件进行补充、修改或撤回；

## 五、开 标

16. 开标

16.1 采购代理机构将在规定的时间和地点组织开标活动。开标活动由采购代理机构工作人员主持。询价小组成员不得参加开标活动。

16.2 投标人应当委派投标代表按时参加开标活动，否则，视同认可开标结果，并就产生的不利后果由投标人自行承担。

16.3 开标时，投标人委派的投标代表现场确认报价文件密封情况，采购代理机构工作人员将进行拆封、唱标，唱标内容包括投标人名称、投标报价等开标一览表内容。

16.4 开标时,若投标人不足三家，该项目或该标段按废标处理。

16.5 所唱“开标一览表”大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

16.8 开标过程中，如遇不可抗力或意外事件等情况，采购代理机构将暂时中断开标程序并依法处理后续事宜。

## 评 标

**17. 组建询价小组**

17.1 本评标办法仅适用于本项目评标。

17.2 询价小组组成：询价小组成员共3名，其中采购人代表1名，其余为相关专家。

17.3 采购代理机构负责组织评标工作，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

17.4 询价小组要严格遵守政府采购相关法律制度，遵守评审工作纪律，依据询价文件规定，公正、客观、审慎地进行评审工作。询价小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任；不得使用询价文件没有规定的评审因素和标准进行评审；对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；禁止泄露评审文件、评审情况。

**18. 资格审查和符合性审查**

18.1 询价小组对投标人的报价文件进行**资格审查和**符合性审查，以确定其是否满足询价文件的实质性要求。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 合格有效的营业执照,且营业执照经营范围包含本次采购内容。 |
| 财务状况 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商近年来财务运行状况良好，提供2022年度财务报表，成立不足一年的，提供已成立至今的每月财务报表。） |
| 纳税和社保 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供承诺书，格式自拟） |
| 信用 | 投标人在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court,gov.cn）失信被执行人和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的（指政府采购行政处罚有效期内）。（承诺书）。 |
| 许可证 | 1.生产厂家须具有医疗器械生产许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证并有所响应产品的经营范围；2.提供所投产品有效的《医疗器械注册证》 |
| 2 | 符合评审标准 | 响应人名称 | 与营业执照一致 |
| 签字盖章 | 符合报价文件格式的要求 |
| 报价文件格式 | 符合“报价文件格式”的要求 |
| 有效报价 | 不得超过招标控制价:24.70万元 |
| 供货及安装调试期 | 签订合同后30个日历天内 |
| 质保期 | 2年 |
| 质量要求 | 所投产品符合国家、行业标准 |
| 备注：**以上资格评审资料，投标人无须提供原件，复印件加盖加盖公章作入报价文件中。** |

**19.报价文件应当符合以下要求，否则，按无效投标处理：**。

19.1报价有选择的或报价错误的；

19.2报价超过采购人预算的；

19.3供货及安装调试期不确切或不符合询价文件要求的；

19.4未按照询价文件要求编制“规格参数表”或“所投产品技术指标编制参数表”或只写出品牌型号而未列明详细参数，导致评委评标困难或无法评标，将认为其报价无效；

19.5报价文件未按照询价文件要求签字、盖章、密封的。

19.6询价小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

**19.7 在评标过程中，询价小组发现不同投标人恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益等情形的，应当认定其投标无效，并书面报告财政监督部门。**

20、成交供应商的确定

20.1按照投标总报价由低到高的顺序排名，排名第一的成交候选供应商将被确定为成交供应商。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商（以此类推）或重新组织招标，同时对构成违约的供应商采购人有权追究其违约和赔偿责任。

20.2招标结束后，采购人保留必要时对成交候选供应商所有报价资料真实性、合法性进行实地考察、核实的权利。经查实，若供应商有提供虚假证明文件的行为，淇县自然资源局将报政府采购监督管理部门对其做出列入不良记录、停止其参加政府采购活动等处理。

21. 成交通知

21.1 成交供应商确定后,由采购人向成交供应商签发《中标（成交）通知书》。

21.2 成交供应商应于《中标（成交）通知书》签发之日起三日内及时领取《中标（成交）通知书》，同时成交供应商须按有关规定交纳交易服务费。

21.3 中标（成交）通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者中标（成交）供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

**七、签订合同**

22.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人联系合同签订事宜,否则，给采购人或其他人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

22.2成交通知书、询价文件、成交供应商的报价文件均应是合同的组成部分。

22.3签订合同后，成交供应商不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

22.4 成交供应商不按照询价文件和报价文件确定的事项签订政府采购合同、另行签订背离合同实质性内容的协议的或成交通知书发出后无正当理由不签订采购合同的，政府采购监督管理部门有权处以成交金额的5-10‰罚款、列入不良行为记录名单、1-3年内禁止参加政府采购活动、并予公告，没有违法所得，建议工商机关吊销营业执照、直至追究刑事责任。

22.5 政府采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的在合同中约定的权利和义务，双方均应诚实守信全面履行，否则违约方将承担违约责任并赔偿对方损失

23、验收要求

由采购人成立两人以上验收小组，按照询价文件规定、成交供应商报价文件承诺、及国

家有关规定认真组织验收工作。采购人认为必要的项目，可邀请有关专家或国家认可的

质量检测机构参加验收工作。

## 八、质疑与投诉

**24. 投标人询问和质疑**

24.1 投标人对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人或采购代理机构提出询问，询问方式可以为电话咨询或书面提出，采购人采购代理机构将在3个工作日内予以电话或书面答复。

24.2 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑函格式请在“鹤壁市公共资源交易网—政府采购—法律法规专栏”自行下载。

24.2.1对采购文件、资格审查结果有异议的须向采购人提出，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

24.2.2 对评审过程和结果提出异议的须向采购代理机构提出，采购人与采购代理机构共同答复，采购人、采购代理机构可以组织原询价小组协助答复质疑。

24.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

24.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、中标公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、有效联系方式（包括手机、传真号码）等。

24.5 质疑书必须有法定代表人签字或盖章，并加盖投标人加盖公章。若授权代表签章，必须附法定代表人针对当次质疑的特别授权，且加盖公章不得以合同章或其他印章代替。

24.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，招标采购单位可不予受理：

（1）未在法定期限内提出质疑的；

（2）未以书面形式提出，或质疑内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求的；

（3）质疑函没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位加盖公章的；

（4）其它不符合受理条件的情形。

24.7 招标采购单位将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

**25. 投标人投诉**

质疑投标人对招标采购单位的答复不满意以及招标采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向鹤壁市淇县人民政府政府采购办公室投诉。

## 九、法律责任

**26． 法律责任**

26.1 投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：并在鹤壁市公共资源交易中心网站予以通报：

26.1.1提供虚假材料谋取中标、成交的；

26.1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

26.1.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

26.1.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

26.1.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

26.1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

26.1.7以及《政府采购法实施条例》等法律法规规定的条款。

投标人有前款第29.1.1至29.1.5项情形之一的，中标、成交无效。

26.2 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的，将被列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动，情节严重的，依法追究其刑事责任。

26.3 中标候选人或中标人有下列情形之一的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

26.3.1中标公告发布后，中标候选人无正当理由放弃中标资格的；

26.3.2中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

26.3.3将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分标段给他人的。

**第三章 项目需求**

**一、牙科综合治疗机4台（成人）**

**1、牙科综合治疗台**

1.1、椅架具有补偿联动功能，最低椅位420mm，最高椅位大于720mm；

 椅位载重量≥135kg（不含治疗机）；；

 椅位升降速度≥15mm\s，升降十分稳定；

 座垫后倾角度≤10度；

 靠背运动8度至70度。

1.2、头枕可调整，头靠伸缩长度小于120mm，头枕前倾角度20度，后倾角度40度。

1.3、噪音≤45分贝，转动电机采用静音直流电机。

1.4、设备须有手控及脚控四个方向椅位操作方式，具有微机控制系统，设有复位及PLC功能。

1.5、皮垫采用超纤环保皮，须柔软舒适。

1.6、电源电压：a.c.100V\110V\220V\230V-50HZ\60HZ

电机电压：d.c24V

水源水压：0.2MPa～0.4MPa

气源气压：0.5MPa～0.8MPa

**2、治疗机**

2.1、 全电脑控制、平面触摸开关面板，方便医生观摩和操作，椅位调节按键互锁，不易造成错误操作。

2.1.1 椅位控制：分别有上升、下降、后仰、前倾、复位及PLC功能。

2.1.2 LED口腔灯控制：带手动感应开关，具备白光和黄光双光源，黄光可避免对树脂的影响。

2.1.3 热水器控制：点动操作开、关。

2.1.4 漱口给水控制：点动操作操作开、关，可定量给水设定功能及自动给水器给水功能。

2.1.5 痰盂冲水控制：点动操作开、关及自动定时关闭功能，关闭时间可自行设定。

2.1.6 24V观片灯控制：点动操作开、关。

2.1.7 净水系统一套：可供给手机纯净水、蒸馏水等干净水源。带调节转换开关，方便操作。

2.2、**器械盘**

 2.2.1三套四孔标准高速手机管。

 2.2.2一套四孔标准低速手机管。

 2.2.3一套三用喷枪（冷水）。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）。

2.2.4一组24V观片灯。

2.3、**助手侧置**

2.3.1一支强吸，一支弱吸。吸唾过滤系统便于拆卸和清洗。

2.3.2吸唾管能轻易取下清洁消毒。

2.3.3一套三用枪（恒温热水）。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）

2.4、**LED口腔灯**

 2.4.1 8个灯珠豪华 LED口腔冷光灯（白光/黄光）

2.4.2 可手动或者感应调节档位，低档≥8000Lx，高档≥20000Lx，

2.4.3 色温6000-6500K。

2.5、**陶瓷痰盂**

2.5.1易清洗、易消毒、可拆卸。

2.5.2痰盂下水速度≥4.5L/min。

2.6、**医生坐椅**

配置豪华医生转椅一把，可调节高度、腰靠，五轮移动灵活。

2.6.1医师椅升降范围130mm。

2.6.2医师椅最大载重量为135kg。

**3、**★**所有参数和配置清单须提供厂家带公章证明文件。**

**4、配置清单：**

4.1、★超细纤维环保皮 一套

4.2、90度旋转盂盆(防摔） 一套

4.3、冲盂、漱口定量恒温给水自动系统  一套

4.4、高级可调节防护头枕 一套

4.5、下挂可调节器械盘 一套

4.6、★多功能脚踏控制开关（带脚踏自锁功能） 一套

4.7、三用喷枪（冷、热） 二支

4.8、★带3个可自行设定记性位椅位 一套

4.9、可感应调光高档LED灯 一套

4.10、LED观片灯 一套

4.11、24V静音直流电机（带补偿位） 一套

4.12、★豪华医生座椅C型PU皮（调节腰靠） 一张

4.13、铸铝箱架 一套

4.14、触碰式急停安全开关系统 一套

4.15、四孔高速手机管 三条

4.16、四孔低速手机管 一条

4.17、内置洁牙机 一套

4.18、NSK牙科高速手机 二把

4.19、牙科低速手机套装 一套

4.20、豪华内窥镜 一套

4.21、光固化机 一套

**二、牙科综合治疗机1台（儿童）**

**1、牙科综合治疗台**

★1.1、侧面式升降牙科椅，采用悬浮式全卡通外形。

最低椅位小于500mm，最高椅位大于650mm；

 椅位载重量135kg（不含治疗机）；

 椅位升降速度≥10mm/s，升降稳定；

 靠背运动0度至70度。

1.2、头枕可调整，头靠伸缩长度小于120mm。

1.3、噪音≤45分贝，转动电机采用静音直流进口电机，保证医院安全使用。

1.4、有手控及脚控四个方向椅位操作方式，具有微机控制系统，设有复位及PLC功能。

1.5、电源电压： 220V-50Hz

         电机电压：24V
      水源水压：0.2MPa～0.4MPa
      气源气压：0.5MPa～0.8MPa

**2、治疗机**

2.1、 全电脑控制、平面操作开关面板，方便医生观摩和操作，也不易造成错误操作。

2.1.1 椅位控制：分别有上升、下降、后仰、前倾、复位及PLC功能。

2.1.2 LED口腔灯控制：感应操控无影灯的强弱光开关。

2.1.3 热水器控制：点动操作开、关。

2.1.4 漱口给水控制：点动操作开、关，可定量给水设定功能及自动给水器给水功能。

2.1.5 痰盂冲水控制：点动操作开、关及自动定时关闭功能，关闭时间可自行设定。

2.1.6 LED观片灯控制：拔动操作开、关。

2.2、器械盘

2.21 二条四孔标准高速手机管。
2.22 一条四孔标准低速手机管。
2.23 配置：一套三用喷枪。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）。
2.24 配置易清洁器械盘一套及LED观片灯一套。
2.25 器械盘气压表位于前方，能直观调节气压大小。

2.26 器械盘为360度移动式，采用卡通外形,形象美观。

2.3、助手侧置

2.3.1 一支强吸，一支弱吸。

2.3.2 吸唾管能轻易取下清洁消毒。

2.3.3 配置一套三用枪。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）一支弱吸。

2.3.4 助手架外壳为注塑外壳，有卡通装饰，形象美观。

2.4、 LED口腔冷光灯

 感应口腔冷光灯，可调试无极档位，低档≥15000Lx，高档≥20000Lx，在距光源700mm照明区内温升小于8℃，色温5000°kelvin。

2.5、 新型高档塑料痰盂，进口原材料，质感光滑，不易烂，好清洁。

2.5.1 易清洗、易消毒。

2.5.2 痰盂下水速度≥4.5L/min。

2.5.3 旋转式，注玻材料，可旋转90度。有遇阻功能，防止椅位上升而撞击损坏痰盂；有卡通装饰，形象美观。

2.6 配置可调试医生转椅一把，可调节高度，移动灵活。

2.6.1 医师椅升降范围130mm。

2.6.2 医师椅最大载重量为155kg。

**3、**★**所有参数和配置清单须提供厂家带公章证明文件。**

**4、配置清单：**
4.1、 豪华可拆卸痰盂(防摔） 一套

4.2、 电磁阀（进口） 一套

4.3、 冲痰漱口定量给水自动系统 一套

4.4、 移动式工具盘 一套

4.5、 多功能脚踏控制开关（带脚踏自锁功能） 一套

4.6、 LED观片灯 一套

4.7、 三用喷枪（冷、热） 二支

4.8、 电动牙科椅控制系统 一套

4.9、 豪华LED口腔灯（感应/手动） 一套

4.10、24V静音直流进口电机(带三个记忆椅位） 一套

3.11 豪华医生转椅C型 一张

4.12、内置洁牙机 一套

4.13、NSK牙科高速手机 二把

4.14、牙科低速手机套装 一套

4.15、豪华内窥镜 一套

4.16、光固化机 一套

**第四章 报价文件格式**

 **项 目 名 称**

**报 价 文 件**

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日

**报价文件目录**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **资 料 名 称** |
| 1 | **投标声明函** |
| 2 | **法定代表人身份证明** |
| 3 | **法定代表人唯一授权委托书** |
| 4 | **资格证明文件及声明函** |
| 5 | 报价一览表 |
| 6 | 投标货物数量、价格表 |
| 7 | 技术参数偏差表 |
| 8 | 反商业贿赂承诺函 |
| 9 | 服务承诺书 |
| 10 | 招标供应商认为提交的其他资料 |

**一、投标声明函**

**致： ：**

**1、我方承诺完全具备《政府采购法》第二十二条规定的条件以及本项目询价文件规定的投标人须满足的特定条件。**

**2、我方承诺信用记录中在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court,gov.cn）失信被执行人和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的（指政府采购行政处罚有效期内）。**

**3、我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，资格审查时可按无效投标处理。**

**4、我方承诺按照本项目询价文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。**

**5、我方对本项目询价文件（包括澄清、修改内容及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对询价文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。**

**6、我方报价文件有效期为自开标日起60个日历日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。**

**7、我方承诺接受询价文件规定的付款方式。**

**8、我方报价文件和你方的中标通知书、询价文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若询价文件存在要求，而本报价文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受询价文件的有关约束，并同意将询价文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。**

**9、我方承诺报价文件中所有资料及各项承诺均真实有效、合法，无不实的描述、伪造等情形。如果我方在本项目投标中做虚假陈述或者在报价文件中提供虚假资料，本报价文件无效，并自愿接受有关处罚及承担法律责任。即使我方中标，对于因此给其他投标人及你方和采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。**

**10、我方承诺将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。**

**11、我方承诺接到评标委员会提出的澄清、说明后，30分钟内书面答复。否则，视同自愿放弃本次澄清、说明，并认同评标委员会评审结果。**

**法定代表人联系电话：**

**投标人联系地址：**

**邮 编：**

**法定代表人或被授权人（签字或盖章）：**

**投标人名称（加盖公章）：**

**日 期：**

**注： 出具本函的单位属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。**

**二、法定代表人身份证明**

**投标人名称：**

**单位性质：**

**地址：**

**成立时间： 年 月 日**

**经营期限：**

**姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。**

**特此证明。**

**附：法定代表人身份证复印件（正面、背面）**

 **投标人名称（加盖公章）：**

**年 月 日**

**三、法定代表人唯一授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限： 。

代理人无转委托权。

特此声明。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人：　　　　（签字或盖章）　身份证号：

附：授权代表人身份证扫描件（正面、背面）

年 月 日

**四、资格证明文件及声明函**

**致： （招标人）**

我公司对贵方 项目（采购编号： ）的询价文件经仔细阅读后，愿意参加并提供报价文件。我们声明后附的文件是真实的、准确的，绝不提供虚假的资料。我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

附件：

（1）《营业执照》（副本）复印件

（2）经销商提供《医疗器械经营许可证》生产商提供《医疗器械生产许可证》复印件

（3）《医疗器械注册证》复印件

报价供应商（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地址：

联系电话：

**五、报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |   |
| 投标总报价（单位：元，保留到小数点后两位） | 大写： 小写：  |
| 质量 |  |
| 供货及安装调试期（日历天） |  |
| 质保期 |  |
| 其他声明 |  |

报价供应商（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**六、投标货物数量、价格表**

招标编号：

招标项目名称： 价格单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物投标价总金额（大写）： |

投标单位（**加盖公章**）：

日 期： 年 月 日

**七、技术参数偏差表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 询价文件技术要求参数 | 报价文件技术参数 | 有无偏差 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**单位名称（加盖加盖公章）：**

**法定代表人或被授权人 （签字或盖章）：**

**日期： 年 月 日**

**八、反商业贿赂承诺书**

**我公司承诺：**

在 项目（采购编号： ）采购活动中，保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

报价供应商（加盖公章）：

法定代表人或被授权人 （签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**九、服务承诺书**

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

**产品质量：合格；**

**保质期不少于2年；**

**出现质量问题响应时间： 小时内；**

**处理问题响应时间： 小时内。**

**拟定必要的免费业务培训计划。**

报价供应商（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**十、招标供应商认为应提交的其他资料**

1、投标人的信用承诺书（格式自拟）。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）；

3、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书，（格式自拟）

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商近年来财务运行状况良好，提供2022年度财务报表，成立不足一年的，提供已成立至今的每月财务报表。）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供承诺书，格式自拟）；。

5、其他资料

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

 年 月 日

**第五章 合同格式**

 **合同书**

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就**淇县人民医院牙科综合治疗仪采购项目**协商一致，订立本合同。

**工程概况**

项目地点:淇县人民医院

采购内容:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **品牌型号** | **单价** | **数量** | **合计** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**产品质量**

1、产品质量执行国家强制（行业）标准

2、产品质量要求为：乙方所提供产品必须是全新的，型号和技术质量指标必须符合规定型号的标准要求。

**保修政策**

乙方提供的产品承诺履行产品相关的“三包”服务承诺（质保\_\_\_\_年）。生效日期以验收报告签订日期为准，保修服务费用已包含在合同总价中。

**验收**

自签订合同起计算供货及安装调试期，项目供货及安装调试期为\_\_\_\_\_\_\_日，项目安装、调试完毕，由乙方通知[甲方](https://baike.so.com/doc/666626-705658.html%22%20%5Ct%20%22_blank)组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为验收合格。

货款及支付方式

1、本合同项下的项目款总额为￥ 元，大写： 。

2、经甲方验收合格后第一次支付总合同额的 %。大写： 。（￥ 元）

3、第二次 年（月）后支付总合同额的 %。大写： 。（￥ 元）

4、上述项目款包括产品设备、部件及其运输、安装、调试、培训和设备保修、维护等一切费用。

**约定事项**

1、为确保供货及安装调试期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成项目实施小组。

2、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。

3、询价文件、响应文件、成交结果通知书是本合同的一部分，具有同等法律效力。

4、为保障产品质量，兼容性和售后服务，所供产品需与现有设备无缝连接，如有设备与现有设备不成功的情况下，产生相关费用由乙方承担。

**违约责任**

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即询价文件中的要求设备技术参数)、按量完成供货与安装调试完毕并交付[甲方](https://baike.so.com/doc/666626-705658.html%22%20%5Ct%20%22_blank)使用。

2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

**其他条件**

1、本合同按《中华人民共和国合同法》，《[中华人民共和国产品质量法](https://baike.so.com/doc/2725773-2877305.html%22%20%5Ct%20%22_blank)》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

2、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交[仲裁委员会](https://baike.so.com/doc/5401380-5638995.html%22%20%5Ct%20%22_blank)解决，直至提交甲方所在地法院审理。

3、供货及安装调试期间出现工伤事故，由中标单位自行负责。

4、未尽事宜，由甲乙双方[友好协商](https://baike.so.com/doc/4755376-4970811.html%22%20%5Ct%20%22_blank)解决。

5、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方加盖公章后之日生效。货款两清后，[合同效力](https://baike.so.com/doc/6536817-6750555.html%22%20%5Ct%20%22_blank)终止。

甲 方: 乙 方:

委托代表人: 委托代表人:

年 月 日 年 月 日